## 1581
东莞市科品质检仪器设备有限公司
技术统筹报告
单号：0000000 记录编号：20101100008 校验日期： 2010年11月15日
设备名称：垂直+水平垂直燃烧试验机 | [8 empty] | 型号规格：KP8034 |  |  |  | 编 号：20101115007
制造厂：科品质检仪器设备有限公司 | [12 empty] | 温 度： 23 ℃
技术依据：UL1581-2001 | [12 empty] | 相对湿度： 58 ﹪
计量标准器具名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 标准器有效期
钢卷尺 |  |  | 3m
数显卡尺 |  |  | (0～150)mm |  |  |  |  | 007185
电子秒表 |  |  | PC397 |  |  |  |  | MB001 |  |  |  | TF |  |  | DSB20090218
万能角度尺 |  |  | GY251 |  |  |  |  | GY0025468
温控表 |  |  | TES-1310 |  |  |  |  | TE-20090511005
测温装置 |  |  | KMQSS-0200-12 |  |  |  |  | 20906
一、外观及工作正常性检查：合格 □ 不合格原因：
二、结构性能：
| 项目 |  |  |  | 技术要求 | [5 empty] | 实测结果 |  |  |  |  | 结论
| 1、喷火管内径 |  |  |  | 9.5㎜±0.3㎜
| 2、喷火管角度 |  |  |  | 垂直20±2°/水平90°
| 3、喷火管长度(出气口顶端到混合管顶端) |  |  |  | 100㎜±10㎜
| 4、燃烧火焰 |  |  |  | 内焰 40㎜±2㎜ 外焰 125㎜±10㎜
| 5、水平燃烧火焰 |  |  |  | 内焰 20㎜±2㎜ 外焰 50㎜±10㎜
| 5、垂直箱尺寸 |  |  |  | L305*355*610mm
| 6、水平箱尺寸 |  |  |  | L305*355*610mm
| 6、垂直夹具尺寸 |  |  |  | 17in或430㎜
| 7、水平夹具尺寸 |  |  |  | 22in或560㎜
| 8、气路各连接部分 |  |  |  | 不应漏气
三、火焰的验证：
垂直火焰校准： 1、将喷灯垂直放置,点燃气体（纯度不低于98％甲烷/煤气）调节针阀使火焰内焰高度为40±2㎜，外焰125±10㎜,暗光下观察,至少燃烧5min,使火焰达到稳定状态
2、调整喷灯使铜块位于喷火管口部正上方(55±1)㎜，热电偶悬挂点到铜块下端至少75㎜。铜块规格：直径Φ(9.0±0.01)㎜，下端锥度(45±0.5)°，嵌入热电偶前的重量为(10.00±0.05)g
3、测定铜块温度(起始温度应＜50℃)从100±2℃上升到700±3℃所需的时间(计算3次)应为54±2S
水平火焰校准：
1、将喷灯垂直放置,点燃气体（纯度不低于98％甲烷/煤气）调节针阀使火焰内焰高度为20±2㎜， 外焰50±10㎜,暗光下观察,至少燃烧5min,使火焰达到稳定状态 2、 调整喷灯使铜块位于喷火管口部正上方(25±1)㎜，热电偶悬挂点到铜块下端至少75㎜。铜块规格：直径Φ(9.0±0.01)㎜，下端锥度(45±0.5)°，嵌入热电偶前的重量为(10.00±0.05)g 3、测定铜块温度(起始温度应＜50℃)从100±2℃上升到700±3℃所需的时间(计算3次)应为84±2S
|  | 类型 |  | 实测值(S) | [5 empty] | 平均值(S)
|  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3
垂直
水平
校验员： | [5 empty] | 复核员： | [5 empty] | 日期： |  | 年 月 日