AC and DC High Proof tracking tester TrackingInspection Report

| Test Standard | Model | Power | Humidity | Ambient temperature | Weather |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB6553、IEC60587 | KP8047 | 6kw | 50% | 23℃ | Sunny day |
| Calibration Instruments | Voltage tester QS-50、Stopwatch 、Multimeter、Electronic Balance |  |  |  |  |
| Parameter name | No. | Standard values | actual value | actual Deviation | Standard Deviation |
| AC Voltage | 1 | 0.5KV | 0.46KV | -0.04KV | ±5% |
|  | 2 | 1KV | 1.07KV | +0.07KV |  |
|  | 3 | 2KV | 1.98KV | -0.02KV |  |
|  | 4 | 3KV | 3.26KV | +0.26KV |  |
|  | 5 | 4KV | 4.14KV | +0.14KV |  |
|  | 6 | 6KV | 6.23KV | +0.23KV |  |
| AC Voltage | 1 | -0.5KV | -0.48KV | -0.02KV | ±5% |
|  | 2 | -1KV | -1.05KV | +0.05KV |  |
|  | 3 | -2KV | -1.97KV | -0.03KV |  |
|  | 4 | -3KV | -3.24KV | +0.24KV |  |
|  | 5 | -4KV | -4.11KV | +0.11KV |  |
|  | 6 | -6KV | -6.2KV | +0.2KV |  |
| Liquid Flow | 1 | 0.07ml/min | 0.071ml/min | + 0.001ml/min | ±0.6% |
|  | 2 | 0.15 ml/min | 0.152 ml/min | +0.002 ml/min |  |
|  | 3 | 0.30 ml/min | 0.297 ml/min | - 0.003ml/min |  |
|  | 4 | 0.60 ml/min | 0.596 ml/min | - 0.004ml/min |  |
|  | 5 | 1.0 ml/min | 1.003ml/min | +0.003 ml/min |  |

Product certificate

Product Name：AC and DC High Proof tracking tester      Model：KP8047

Serial Number：100122     Inspectors：             Inspection date：

This product meets the standards：GB/T6553、IEC60587   Approved factory

2013913

2

8

QC

006